## Slide 1
Elaboration d’une sonde pour l’analyse de traces d’oxygène
dissous dans le sodium liquide
(ANAPURNa)
LEPMI (UMR 5279 : CNRS – Université de Grenoble Alpes)
Marlu Cesar STEIL, Jacques FOULETIER
CEA Saclay - DPC-SCCME-LECNA
Jean-Louis COUROUAU, Jonathan Unger, Véronique LORENTZ
NEEDS 2014-2015
Projet Fédérateur Systèmes Nucléaires
(Instrumentation réacteur et PF Matériaux)

## Slide 2
Réacteur à Neutrons Rapides à caloporteur sodium et, notamment, en soutien au prototype ASTRID
Compatibilité du sodium avec les matériaux de structure sur le long terme (60 ans).
Corrosion en milieu sodium liquide :
rôle prédominant des impuretés,
notamment de l’oxygène
Développement système de mesure spécifique de
l’oxygène dissous en milieu sodium.
  Suivi in situ [réacteur et laboratoire (bancs d’essais)]
Règles de conduite :
Teneur en oxygène aussi faible que possible
Purification par cristallisation hétérogène
Teneur contrôlée par des indicateurs de bouchage (non spécifiques de l’oxygène)
Kolster, 1984
2
Contexte

## Slide 3
Contexte
3
Rappel du fonctionnement
d’une sonde potentiométrique
so
E
Sodium liquide
Référence In/In2O3
Electrolyte (céramique
ionique 02- - ThO2/Y2O3)
Thorine (ThO2) yttriée (CLASSEE MATIERE NUCLEAIRE)
Utilisation en laboratoire (CORRONa au LECNA)
Nécessité de trouver de nouveaux matériaux
Sonde potentiométrique en thorine
(ThO2) yttriée, depuis les années 70
Westinghouse (1968-1978); Harwell (1975-1985), MkII
EDF-CEA (1986), Oxyfra; General Electric (1974);
Harwell (1983), MkIII

## Slide 4
Objectifs
  Bonne tenue des matériaux HfO2 et Al2O3 dans Na Liquide
4
  2013 : Elaboration et caractérisation de composites céramiques du type HfO2-x% en mol Y2O3- y % en vol. Al2O3 : x : 1, 10 et 15 % mol,
  y = 0, 25 ou 50 % vol. (code HxYyA)
- Tests de tenue dans le sodium liquide
  2014 : Essais réalisés dans CORRONa en conditions sévères (T, O)
  Composites HfYO2 – Alumine : composition choisie et testée
  Sonde prototypique : gaine HfO2 dopée Y2O3
  H10Y50A
  2015 : 3 Volets
  1-Résistance chimique en milieu sodium liquide de céramiques
  Reprise de l’étude de façon systématique
  2-Elaboration d’une sonde composite à base d’alumine et de hafnie
  Composite H10Y50A
  3-Qualification de sondes prototypiques en sodium
  Finalisation du banc de mesures dédié (adaptation d’une BàG existante)
  Etalonnage préliminaire, test de sensibilité, durée de vie …
  Essais avec les sondes réalisées en 2014 (gaines à base d'HfO2).

## Slide 5
1-Résistance chimique en milieu sodium liquide
de céramiques
Banc d’essais CORRONa a&b (Système étanche en BàG, 2,3 kg de Na, statique, creuset Mo, 30 000 h d’essais depuis 2010)
5
  Essais réalisés dans CORRONa (2014)
  Conditions (T, O)
Corrosion généralisée Dissolution, oxydation + Réduction
-> surface affectée, couche de corrosion
Al2O3 + Na (ou Na2O) = Na2O.Al2O3
Corrosion localisée (JdG) oxydation intergranulaire + dissolution
-> perte de masse, pénétration sodium, désintégration
SiO2 + Na (ou Na2O) = Na2SiO3
Effets thermomécaniques
-> Fissuration, pénétration sodium
Microfissuration + pénétration Na + choc thermique
Zr, Hf etc.
Composition chimique, Thermodynamique et cinétique
Densité (porosité ouverte), microstructure (phase, taille des grains), composite
compatibilité
Composition chimique, élaboration
Kano-1995 effet démontré de la silice sur la CIG de l’alumine
Mécanismes proposés (type, impact, paramètres)
Corrosion zone
Ceramic
Zr, Y, Hf, Si

## Slide 6
1-Résistance chimique en milieu sodium liquide
de céramiques
6
  Nouvelle étude systématique (Essai 18) :
  T = 450°C ; moins d’une ppm en oxygène
  Temps de contact avec le sodium : 250, 500, 1000, 2000 et 4000 h.
  Céramiques :
    Céramiques « zircone » : TZ3YD et TZ8Y
    Céramiques composites : HfO2 - x % en mol Y2O3 - y % en vol. Al2O3 : x : 10 % mol,
    y = 0, 25 et 50 % vol (H10Y25A et H10Y50A)
  Effets observés : 1- Variation de masse (dissolution, produits de réaction ou pénétration sodium) 2- Pénétration du sodium : dégradation limitée en surface et modification du faciès de rupture 3-Décoloration en surface et sur un front de réaction (lacunes)
  Etablir des cinétiques de corrosion

## Slide 7
Observations microstructurales
450°C ; moins d’une ppm en oxygène
7
    Céramiques « zircone » : TZ3Y et TZ8Y (essai 18)
TZ3Y – surfaces – 500 h et 2000 h
surface
TZ8Y – surfaces
500 h (X 100), 1000 h (X 100), 2000 h (X 25) et 2000 h (X 5000)

## Slide 8
surface
8
    Céramiques « zircone » : TZ8Y 4000 h (essai 18)
    Observations de surface fracturée
Interface
Interface
Observations microstructurales
450°C ; moins d’une ppm en oxygène
  Dégradation limitée en surface et modification du faciès de rupture

## Slide 9
Spectroscopie d’impédance
-Im(Z)
Re(Z)
ω
R1
R2
Bulk
Blocage (jg)
Réaction d’électrode
Matériau
Caractérisation électrique des matériaux
Diagramme de Nyquist
électrode
Electrolyte
(céramique)
électrode
Elaboration
Dégradation (jg) ?
9

## Slide 10
Avant Na
Après Na
Changements de la microstructure
Déchaussement des grains visible au MEB-FEG
Modification importante
aux basses fréquences :
Joints de grains !
  H10Y50A
Matériaux soumis à des conditions extrêmes (550°C, 1-10 ppm, 3 000 h)
  H10Y50A
10

## Slide 11
YSZ 250h
YSZ 1000h
350°C
Zircone cubique YSZ (TZ8Y)
Grains
Après Na
Caractérisation en cours : TZ8Y et H10Y50A après 250 et 1000 h
Mesures effectuées sous N2 (~1 ppm O2) afin d’éviter la réoxydation
Electrodes de mesure : dépôt d’Ag
11
1-Résistance chimique en milieu sodium liquide de céramiques
(450°C ; moins d’une ppm en oxygène)
H10Y50A 1000h
H10Y50A 250h
  Composite H10Y50A
Grains
400°C
Jusqu’à 1000 h:
  Pas de modification des diagrammes
  Pas de changements des propriétés électriques
  Mesures en cours pour 2000 et 4000 h

## Slide 12
  2-Elaboration d’une sonde composite
  à base d’alumine et de hafnie
12
  Electrolyte : Composite H10Y50A
  Fabrication de la poudre (1kg) : LEPMI à Grenoble
  Deux étapes : - synthèse de Hf0,90Y0,10O2
  - mélange entre Hf0,90Y0,10O2 et Al2O3 (50/50 % vol.)
  Fabrication des gaines céramiques : CTTC à Limoges
  Finalisation du mélange, mise en forme et frittage
  Fabrication de la sonde : LECNA à Saclay
  Electrode de référence : en indium (In/In2O3)
  Fils de mesure (f.e.m.): conducteur en molybdène.

## Slide 13
  3-Qualification de sondes prototypiques en sodium
13
  Etalonnage préliminaire, test de sensibilité, durée de vie, …
  Deux essais avec les sondes réalisées en 2014 (Hf0,90Y0,10O2)
  Deux essais avec des gaines commerciales de zircones (4,6Y-PSZ et 5,7Y-FSZ)
  Températures comprises entre 160 et 300°C (Teneur en oxygène : < 1ppm)
Banc de test dédié aux cellules prototypiques
Boîte à gants BETA au laboratoire LECNA

## Slide 14
  3-Qualification de sondes prototypiques en sodium
14
Températures comprises entre 160 et 300°C ; Teneur en oxygène < 1ppm
Durées de vie :
Hafnies : 900 h et 700 h environ
Zircones, quelques dizaines d’heures
Vitesse d’attaque intergranulaire
plus faible pour les hafnies
Sonde fabriquée avec les gaines de composition H10Y
A partir de 200°C, le signal suit la température et la pollution en oxygène dissous selon la relation théorique
Basse température : durée d’équilibrage importante (électrode de référence ?)
Durée de vie insuffisante pour pouvoir étalonner d’une manière certaine avec l’oxyde de sodium.
Premiers résultats avec des sondes qui ont duré plusieurs centaines d’heures
Un composite Hafnie/alumine peut permettre d’être moins sensible à la corrosion intergranulaire et de fonctionner à T 350-400°C.

## Slide 15
2015 : cellule prototypique
  Volet 2-Elaboration d’une sonde composite
  Gaines de céramique composite H10Y50A sont prêtes
  Volet 1-Résistance en milieu sodium liquide de céramiques
  Etude systématique en cours (Essais 18)
    Pour les zircones attaque limité à la surface et au tour des défauts microstructuraux (fissures, pores)
    Pas de modification des propriétés électriques jusqu’à 1000h.
Conclusion
15
  Volet 3-Qualification de sondes prototypiques en sodium
  Le banc de mesures dédié a été finalisé
  Premiers résultats avec des sondes (hafnie) qui ont duré plusieurs centaines d’heures (entre 200 et 300°C).

## Slide 16
2016 : propositions
  Volet céramiques pour sonde oxygène – compatibilité Na
  Finaliser la caractérisation des échantillons (450°C, < 1 ppm O2) Caractérisation des propriétés électriques après passage en sodium.
  Essais à différentes températures et teneurs en oxygène (pastilles fabriquées au LEPMI et échantillons prélevés sur des tubes commerciaux en zircone).
  Volet sonde prototypique composite
  Démarrage des essais de qualification des sondes prototypiques fabriquées avec les gaines céramiques de type composite réalisées en 2015 (LEPMI-CTTC).
Objectif : Démonstration complète sur un système
(durée de vie supérieure à 1000h !)
Perspectives
16

## Slide 17
Merci pour votre attention !
Merci à NEEDS
17